## техническое описание на гель для ультразвуковых исследований

«медиагель» с соком Aloe Vera ПО ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований и терапии при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Содержит Aloe Vera, применяется для пациентов с нежной, чувствительной кожей, для трансвагинальных и эндоректальных эхографических исследований, а также в аппаратной косметологии. Оказывает противовоспалительное действие, обладает увлажняющим эффектом, улучшает состояние слизистой и кожи. При проведении ультразвуковых исследований Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая длительное скольжение и полный контакт датчика с телом  пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим.

Гарантийный срок годности – 3 года.

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5°С до +40С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.

Гель производится во флаконах по 0,25 кг (транспортная коробка 40 флаконов), по 1 кг (транспортная коробка 20 флаконов) и в канистрах по 5 кг (транспортная коробка 4 канистры).

В транспортную коробку с четырьмя канистрами бесплатно вкладываются дозирующее устройство и пустой флакон с крышкой-дозатором (для удобства расфасовки геля во флаконы).

Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, сок Aloe Vera, гидроксид калия, консерванты, дисодиум ЭДТА.

Технические характеристики:

1. Вязкость 23 – 31 Пас (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,05)  с-1, при 23ºС).

2. рН 6,0 – 8,0.

3. Акустический импеданс 1,53  106 кг/м2  с.

4. Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей. Коэффициент пропускания света Т% при длине волны 420 нм не менее 95%.

5. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № РЗН 2021/15126 от 19.08.2021