## техническое описание на пасту электродную контактную высокопроводящую адгезивную для ЭЭГ и ЭМГ Исследований «УнипастА» по ТУ 9398-007-76063983-2012

Паста электродная контактная, высокопроводщая, адгезивная «Унипаста» применяется  в качестве фиксирующей и электропроводящей контактной среды при установке электродов на поверхности головы и тела при проведении следующих электрофизиологических исследований: электроэнцефалографии (ЭЭГ), снятии вызванных потенциалов (ВП) мозга, транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), электромиографии (ЭМГ) и определении скоростей проведения по нервам, полисомнографии, проведении биообратной связи (БОС) по ЭЭГ и ЭМГ и т. д.

«Унипаста» при нанесении образует равномерное покрытие поверхности кожи, обеспечивая надёжную фиксацию электродов без применения фиксирующих элементов, обладает высокими токопроводящими и адгезивными свойствами, снижает электросопротивление кожи, не портит электроды, легко смывается тёплой водой.

«Унипаста» используется как при обычных исследованиях - ЭЭГ и ВП (до одного часа), так и при длительных мониторинговых исследованиях и полисомнографии (до суток).

«Унипаста» по своим свойствам отвечает всем требованиям, предъявляемым к специальным пастам такого класса и не уступает мировым аналогам.

Гарантийный срок годности – 2 года.

Продукция в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5С до +40С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание в процессе транспортировки.

Унипаста производится в баночках по 120 гр (групповая упаковка – 6 баночек).

Технические характеристики:

1. Удельная электропроводность: 0,3 - 1,5 См/м 
2. Импеданс: 1–2 кОм

3. Показатель отрыва:  не менее 4,5 Н/см2 (при плотности нанесения пасты 0,16 г/см2)
4. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № РЗН 2013/1345 от 09.08.2019